Лестничный подъемник для инвалидов - автономное, мобильное подъемное устройство, предназначенное для подъема и спуска людей в креслах-колясках по лестничным маршам учреждений и в других объектах городской инфраструктуры, в т.ч. на территориях с разнымуровнем высот, пешеходно-транспортных коммуникациях и ландшафтно-парковых зонах с рельефной поверхностью.

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность | не менее 150 кг |
| мощность мотора  | не менее 300 Вт |
| привод  | гусеничный самотормозящий |
| тормоза  | электромагнитные |
| электропитание зарядного устройства  | не менее 220В, 80 Вт |
| батарея  | не более 12В, 27Ач |
| время полной зарядки полностью разряженной батареи  | Не более 9ч |
| напряжение питания  | не более 12В |
| запас хода вверх с max грузом  | не менее 650 ступеней |
| скорость движения вверх  | не менее 5,8 м/мин |
| скорость движения вниз  | не менее 8,8 м/мин |
| max уклон лестницы  | не менее 35º |
| min ширина лестницы  | не более 800 мм |
| min размер площадки для разворота (под 90 градусов) | не более 1200х1000 мм |
| min размер площадки для разворота (под 180 градусов) | не более 1200х2400 мм |
| общий вес комплекта | 75 - 78 кг |
| габаритные размеры в сборе  | не менее 770х1400х950 мм, не более 800х1450х1000мм |
| размер рулевой стойки  | не менее 770х950 мм не более 800х1000 мм |
| размер основания (привода)  | не менее 400х950х310 мм не более 500х1000х400 |
| температура хранения и эксплуатации  | не уже диапазона -10ºC÷50ºC |
| Прокладка проводов между штурвалом и основным блоком | скрытая (не выходящая наружу) |
| Расположение плавких предохранителей | скрытое, в недоступном без специального инструмента месте |
| 2 колеса в средней части подъемника | - для разворота подъемника на промежуточных площадках на 360 градусов на месте без усилий - возможность перекатывания устройства на горизонтальных площадках без усилий  |
| Колеса холостого хода | Подъемное устройство оснащено колесами холостого хода для движения по прямолинейному участку – электроуправляемая втягивающаяся 2-х колесная система, автоматически убирающаяся при начале движения. |
| На панели управления устройством располагаются: | - кнопки хода (вперед/назад);- кнопка аварийной остановки устройства;- оптический гравитационный сигнализатор наклона с цветовой индикацией предельно допустимых величин наклона лестничного марша;- кнопка активации 2-х колесной системы. |
| На стойке управления располагаются | Рычаги безопасности и присоединения/отсоединения стойки управления:– нет необходимости наклоняться к рычагам на основании подъемника- большая безопасность и контроль, простота управления |
| На основании (приводе) со стороны крепления рулевой стойки располагаются | - световой сигнализатор уровня заряда батареи;- устройство контроля доступа (ключ).- дополнительная кнопка для приведения основания в действие |
| Зарядное устройство | Отдельное, не встроенное в подъемник |
| Комплект поставки | Подъемное устройство (основание, стойка рулевого управления, навесные рампы, подголовник, аккумуляторная батарея, зарядное устройство), руководство по эксплуатации, гарантия, сертификат. |